- 联新NS919轻型移动查房车（整机免费质保3年）

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车重量 | 整车重量≤30KG（不含挂件） |
|  | 控制面板指示 | 具有一键开机状态指示灯和电池电量指示灯 |
|  | ▲工作台面 | 工作台面有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥25mm。（需提供围挡测量高度实物图片） |
|  | ▲台面材质 | 工作台面及围挡采用一体成型塑料抑菌材质，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。（需提供第三方机构出具检测标准为GB21551.2-2010，带CNAS和CMA标识的检测报告，委托人为整车制造商） |
|  | ▲台面把手 | 把手与台面为全闭环一体注塑成型，台面把手向上翘起且把手位于工作台面上方，方便在各种状态下推拉工作站。（提供台面把手位于台面上方的实物图片） |
|  | ▲抗菌防霉 | 外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。（需提供第三方机构出具检测标准为GB21551.2-2010，带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致，委托人为整车制造商） |
|  | 立柱升降 | 采用气缸升降方式，在工作台面右侧设有升降控制板；工作台升降高度范围≥300mm； |
|  | ▲隐藏线缆 | 整车隐藏线缆式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。（投标人需提供承诺函加盖公章，格式自拟） |
|  | 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 |
|  | 制动方式 | 脚踏式制动 |
|  | ▲键盘托盘 | 键盘托拉手为隐形设计，把手方向朝下，方便使用的同时，也可防止扣手位置积灰，便于清洁。 |
|  | 挂件 | 手消液放置架x1 |
|  | 工作站放置位置 | 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 |
|  | CPU | 不低于酷睿Intel i5 |
|  | 内存 | 不低于16GB |
|  | 硬盘 | 不低于固态硬盘256GB |
|  | 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac |
|  | 接口 | USB2.0 x 2，USB3.0 x 2 |
|  | 天线 | 内置天线设计，无任何外露。 |
|  | 操作系统 | 支持Win7/8/10 |
|  | 电池放置位置 | 电池嵌入在车体底部，保持平衡 |
|  | 电池电芯 | 磷酸铁锂，容量≥18Ah |
|  | 充电时间 | 充满电时间≤6小时 |
|  | 使用时间 | 连续使用≥8小时 |
|  | ▲电源线 | 采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。（需提供插拔电源线实物图片） |
|  | ▲电源总开关 | 电源总开关位于台面后方，防止误触，电源总开关用于控制整车的所有供电，能在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命（需提供电源总开关实物图片） |
|  | 电源管理 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗 |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 |
|  | ▲电流电压保护 | 应具备输出电压可调节功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能（需提供政府机构出具的关于输出电压可调节证明文件，其获证单位必须为整车制造商） |
|  | 显示器尺寸 | ≥21.5英寸; IPS屏 |
|  | 分辨率 | 最佳分辨率≥1920×1080 |
|  | 支架调整角度 | 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270°，仰角≥40°，俯角≥5° |
|  | 显示器支架升降 | 显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm |
|  | ▲线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 。（需提供线缆隐藏舱实物图片） |
|  | ▲医用环境 | 整车通过YY 9706医用电气设备安全检测（需提供第三方机构出具的带CNAS或CMA标识的医用电气设备安全检测证明复印件，其获证单位必须为整车制造商） |
|  | ▲医用安全 | 整车通过GB9706.1医用电气设备安全检测（需提供第三方机构出具的带CNAS或CMA标识的医用电气设备安全检测证明复印件，其获证单位必须为整车制造商） |
|  | ▲高低温测试 | 整车通过GB/T14710安全检测（需提供第三方机构出具的带CNAS或CMA标识的医用电气设备安全检测证明复印件，其获证单位必须为整车制造商） |