磋  商  文  件

项目名称：扬中市人民医院高效液相色谱串联质谱检测系统

供应与服务

扬中市人民医院

二〇二五年 三 月 二十 日

目   录

一、供应商须知

二、提供的格式文件

三、磋商需求及技术性能参数

- 供应商须知

- 项目名称：扬中市人民医院高效液相色谱串联质谱检测系统供应与服务

- 数量：壹 套

- 项目预算：￥2.6万元人民币

报价应在项目预算之内，报价超过预算的供应商不能参加磋商。

- 磋商方式：院内磋商

- 磋商响应文件要求

- 参加磋商的投标文件要求为一本正本、两本副本，正副本内容应一致，如有出入以正本为准，密封包装封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。投标文件中含固定格式文件的，请统一使用投标文件中提供的格式。

- 投标人必须取得制造商或代理商的有效的授权证书，其授权内容至少包括授权经销产品、有效期、授权地区及售后服务等。

- 投标人应提供以下资料：投标报价表（单价和总价）、供货一览表、配置清单、所投产品带有相关技术参数内容的中文版彩色宣传图册或产品说明书、医疗器械注册证及登记表、厂家代理授权证书、营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人授权书、用户名单以及认为有必要提供的其他文件。

- 投标人必须详细提供设备的各种配件以及所需耗材的明细清单，并注明价格以及优惠方案。

- 在投标文件中需详细说明设备的售后服务方案，如设备的保修年限、保修范围和保修条件，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，在接到用户的维修请求后，应在24小时内到达现场实施维修排除故障；如一时无法修复的设备，卖方则应尽量提供备品供买方临床使用。

- 根据设备的特点及技术要求，供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除，培训方式及地点应在投标文件中详细表明。

- 供货方在设备安装时应提供完整的技术资料，各项指标和参数应符合验收标准，招标方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、磋商与评定方法

- 扬中市人民医院高效液相色谱串联质谱检测系统供应与服务项目采用院内磋商，综合评分法评定磋商结果。

- 该项目在院方规定的时间和地点组织磋商，供应商须由法定代表人或委托代理（具授权函）代表准时参加磋商会议，并签名报到以证明其出席，磋商时按供应商签到的逆向顺序进行，在评标期间投标人代表应随时解答评标委员会提出的问题。

- 磋商小组将根据供应商响应情况，在资格性、符合性全部满足磋商文件实质性要求的前提下，开始进一步磋商。

- 磋商主要内容：价格、质量性能、售后服务、优惠条件等。

- 磋商小组同各供应商磋商后，对能完全满足采购人实质性要求的，且通过磋商，质量性能、售后服务等进一步满足招标人要求的供应商，将给予参加磋商的供应商二次议价的机会。

- 评标方法：综合评分法，总分值为100分。

评分计算办法：评分计算得分均保留两位小数，评标项目每项最高得分均不得超过该项设定的总分值，最低分为0分。

综合评分法评价的主要内容有：投标人报价情况、质量性能、综合实力和售后服务承诺等。

6.1综合评分各因素所占权重为：

1、投标报价                35%

2、质量性能                40%

3、综合评价                10%

4、服务承诺                15%

6.2评分办法

6.2.1.磋商投标报价（35分）

报价得分公式：分别比较实质响应的磋商文件中最终报价，以所有投标人最终报价的平均值为基准价，等于基准价和低于基准价得满分，其他投标人的价格分统一按照公式计算：

报价得分=(评定基准价／最终总报价)×价格权值×100

6.2.2质量性能（40分）

（1）功能响应（22分）：所投设备均满足采购需求的得22分；若非打“★”部分的参数有负偏离则每项扣1-2分；若打“★”部分的参数有负偏离则每项扣6分。

（2）性能亮点（7分）：所投设备打“★”部分的参数有优于采购需求的有一项得1分，最高得4分；非打“★”部分的参数有优于采购需求的有一项得0.5分，最高得3分。

（3）设备品牌评价（8分）：根据所投设备品牌及设备制造商的相关资料，比较所选设备在本行业领域的技术先进性及市场使用反馈情况等，按优（7-8分）、良（4-6分）、一般（1-3分）分档打分，同等档次可得相同分。

（4）成功案例（3分）：查看投标人所投设备（同品牌）自2020年至今的销售业绩，以合同或中标通知书方式体现，提供一例得1分，本项最高得3分。（本项以原件或公证件原件为准，复印件装订在标书内，不清晰或有涂改的不做计数）

6.2.3综合评价（10分）

根据所投设备的整机性能、材质、配置、耗材价格等进行综合比较，按优（7-10分）、良（4-6分）、一般（1-3分）分档打分，同等档次可得相同分。

6.2.4服务承诺（15分）

（1）售后服务方案（3分）：比较各投标人的售后服务承诺的实质性内容（售后服务机构的设置、服务人员配备、服务内容、服务响应时间、故障应急措施及修复时限等），综合最优的得满分，其他分档等差1分给分，同等档次可得相同分。

（2）质保期（10分）：比较设备的免费质量保证期，仅满足招标文件要求的本项不得分，超过招标文件要求每延长一年加2分，最高得10分。

（3）培训计划（2分）：根据各投标人培训安排情况，综合最优的得2分，其他分档等差0.5分得分，同等档次可得相同分。

- 确定磋商结果：评审后按累计得分高低顺序排名确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排名，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排名。

  - 付款方式约定：货物全部安装调试结束，经验收合格正常使用后，一个月付合同总价的70%；使用六个月后付合同总价的20%；余款10%在设备使用满一年后一次性付清。

  - 递交磋商投标文件时间、开标时间、地点

- 参与磋商响应报名截止时间：2025年4月2日11时

- 递交磋商文件时间：2025年4月3日15:30（截止时间）。磋商小组可以拒绝接受超过规定时间递交的磋商文件。

- 磋商开始时间：2025年4月3日15:30，届时请供应商代表（2人以内）出席磋商过程。

- 磋商地点：扬中市人民医院门诊五楼会议室

  - 联系方式

联系人：宋静静  钱颖

联系方式：扬中市人民医院 设备科 0511-88266186

地址：扬中市扬子中路235号

第二章  提供的格式文件

- 1、磋商文件封面

- 2、磋商响应承诺函

- 3、法人授权委托书

- 4、产品授权书

- 5、投标产品近两年销售情况表

- 6、投标报价表

- 7、项目分项报价明细清单

- 8、技术参数性能偏离表

- 9、销售合同

- 10、供应商廉政承诺函

- 11、服务承诺和优惠条件

- 12、资格证明文件

磋商响应书

项目名称：扬中市人民医院高效液相色谱串联质谱检测系统供应与服务

磋商供应商：

二〇二五 年   月    日

- 一、磋商响应承诺函(格式)

致：扬中市人民医院

根据贵方扬中市人民医院高效液相色谱串联质谱检测系统供应与服务项目磋商文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表磋商供应商                         （磋商响应单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

1、产品技术响应及说明

2、技术性能参数偏离表

3、供应商廉政承诺

5、服务承诺和优惠条件

6、资格证明文件

7、附件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定，我方确认本项目所有详细分项包括各种税费及交付使用前的所有费用。

（2）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商响应或收到的任何磋商响应。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商响应文件，并在规定的磋商响应有效期满之前均具有约束力。

（5）如果在规定的磋商响应有效期内撤回磋商响应文件，将被取消本次和下次项目参与的机会。

（6）同意向贵方提供贵方要求的与磋商有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方被宣布成交，我们将根据磋商文件的规定 ，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，完成项目交付甲方验收、使用，为甲方做好服务。

（8）本公司承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（9）与本磋商响应有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商授权代表姓名(签字)：

供应商名称：

公章：

日期：     　　　年　  月　  日

- 二、法人授权委托书（格式）

致：扬中市人民医院

公司 的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加贵单位组织的                    项目采购磋商活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

本授权书于   年   月   日签字、盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字（或印鉴章）：

职    务：

单位名称：

地    址：

联系电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件            代理人身份证复印件

被授权人身

份证复印件

（粘贴此处）

年     月    日

三、产品授权书（自行提供）

四、近两年销售情况表

设备名称：

| - 购买时间 | - 购买单位 | - 联系人 | - 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

- 五、磋商响应报价表（格式）

- 磋商供应商名称：（盖章）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 品 牌 |  |
| - 规格型号 |  |
| - 数 量 |  |
| - 磋商响应总报价 | - ¥： 大写（ ） |
| - 供货期限 |  |

备注：

1、上述投标价为主机和标准配置价、备品备件价、专用工具价、安装调试检验费、培训费、技术服务费之总和；

2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；

3、相应招标文件限制投标一个品牌一个型号的产品，投标报价具有唯一性。

4、此表与分项报价清单一起密封

- 参加磋商响应单位名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 联系电话：

- 出具日期：

六、项目分项报价明细清单

| 序号 | 商品或设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表应与磋商响应报价表一起密封

磋商响应单位名称（公章）

授权人签字、盖章：

联系电话：

日期：     年  月  日

七、技术性能参数偏离表

| 序 | 商品或设 备名称 | 品牌 | 原规格型号及技术参数 | 现规格型号及技术参数 | 偏离值（+-） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位名称（公章）及授权人签字、盖章：

日期：       年   月    日

- 八、销售合同

- 最近两年销售合同（复印）≥叁份（原始合同复印件或中标通知书复印件加盖投标企业公章）。

九、供应商廉政承诺

扬中市人民医院：

本单位在参与本项目磋商过程中，将遵守法律法规，遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并作出以下廉政承诺：

一、不馈赠礼品、礼金、有价证券；

二、不报销应由磋商人或相关人员支付的费用；

三、不以变相让利形式为磋商人及相关人员购物或提供其它不正当利益；

四、不就本次交易实质性内容进行私下商谈或达成默契；

五、不以各种形式进行串标、陪标、围标或以其它方式弄虚作假、骗取中标；

六、不擅自改变磋商约定的技术规范；

七、不发生其它有损国家、集体利益和他人合法权益的行为；

单                 位：

法定代表人或授权委托人：

联    系    电    话：

年  月    日

十、服务承诺和优惠条件（格式自定）

十一、资格证明文件

第三章、采购需求及技术性能参数

- 项目名称：高效液相色谱串联质谱检测系统

- 数 量：壹 套

- 采购需求及参数：

1、液相色谱部分

1.1系统要求：超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、紫外可见光可变波长检测器、自动进样器、网络化系统控制器；

1.2 二元梯度高压泵

1.2.1流速范围：0.001-5.000mL/min

1.2.2流速准确度：≤1%

1.2.3流速精密度：≤0.062%

1.2.4梯度变化步进：0.1%

1.2.5最高耐压：≥9000psi

1.2.6泵头清洗：自动（标配）

1.2.7组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统

1.3在线脱气机

1.3.1真空脱气流路数：≥3路

1.4可降温型自动进样器

1.4.1样品盘容量：1.5ml样品瓶大于110位

1.4.2进样范围：0.1-50μL

1.4.3进样准确度：≤±1%

1.4.4进样针清洗：自动（标配）

1.4.5温度控制：4-40度

1.4.6最大耐压：9000psi

1.4.7进样精度：RSD< 0.25 %

1.4.8交叉污染：<0.0015%（咖啡因，5µL进样，无清洗）

1.4.9 进样速度：11秒完成10μL进样

1.5可降温型柱温箱

1.5.1控温范围：（室温-10）℃-80℃

1.5.2控温准确度：±0. 5℃

1.5.3柱容量：可放置6根4.6* 300mm的色谱柱

1.6高压切换阀

1.6.1阀类型：2位6通高压阀

1.6.2最大耐压：大于5000psi

1.6.3内径：0.3mm

1.6.4 PH范围：pH1-10

1.7紫外可见光检测器

1.7.1波长范围： ≥190-800nm

1.7.2波长准确度：≤1nm

1.7.4基线噪音：≤0.25×10-5AU

1.7.5漂移：≤0.15×10-3AU/h

1.7.6测量范围：>2.0AU

1.7.7检测器采样频率 ≥100Hz

1.7.8同时监测波长个数：2个

1.7.9通池温设置范围：工作站设置，9-50℃

2、质谱部分

2.1 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽

2.2 灵敏度：

2.2.1 ESI正离子模式：1pg 利血平，MRM（m/z 609->195），信噪比S/N >25000：1（RMS）

2.2.2 ESI负离子模式：20fg氯霉素，MRM（m/z 321->151），信噪比S/N>5500：1 (RMS)

2.3重复性：200fg氯霉素，重复进样6次，RSD ≤ 2%

2.4质谱分辨率（FWHM）：利血平（m/z 609），FWHM<0.4u

2.5质量准确度：利血平（m/z 609），实测值与理论值之间的误差<0.5u

2.6质谱扫描速度：最小步径为0.1u，大于13000 u/sec

2.7正负离子切换速度：≤15ms（不损失灵敏度的情况下），一次进样可实现正、负离子实时切换采集

2.8交叉污染cross talk（串扰）：< 0.0005%

2.9质谱最小延迟时间：不超过5ms

2.10质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1ms

2.11质量稳定性：＜0.05u /24hr

2.12 MRM通道速度：>500MRM/s

2.13离子源：

2.14.1离子源接口：离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置；具有真空锁定装置，离子源的清洁维护方便快速，无需卸除质谱真空系统。

2.14.2离子化：标准配置加热脱溶剂离子化功能，辅助气温度可达500℃，有独立的加热模块进行加热，提高离子化效率，适应宽范围的HPLC流速，提高抗污染能力。

2.14.3离子源流速范围：正/负ESI接口：1-2000μL/min，无需分流即可达到。

2.15质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。

2.16.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。

2.16.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，并采取先进的曲线型加速电势场和碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，能有效消除记忆效应和交叉污染。

2.16.3 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆，用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。

2.17 检测器

2.17.1高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。

2.18质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改或提取化合物信息、分析和处理方法等。

2.19自动调谐：在正/负离子模式均可进行质量校正、灵敏度和分辨率的自动优化。

2.20联想或戴尔 商用台式计算机，配置为正版Windows 10操作系统，CPU：Intel Corei7 3770 3.4GHz；主板：Intel Q77；内存：DDR3 1333 4G；硬盘：1TB；显卡：AMD HD7450独立显卡，1GB显存；网卡：1×1000M以太网卡；显示器：22寸以上宽屏液晶；DVD 刻录机；光电键鼠。A4彩色激光打印机。

★3、高效液相色谱串联质谱检测系统参与国家或省级临检中心组织开展的质谱相关室间质评项目，并附通过室间质评的相关证明（近三年）。

★4、免费开放接口，与医院HIS/LIS系统连接。

5、提供设备所用配套试剂分项报价明细，所配套试剂必须在江苏省采购平台，其中采购编码、规格型号、挂网价格等关键信息均需详细提供。

6、提供设备铭牌照片，使用年限等关键信息均应清晰无误。

四、售后服务要求：

保修期要求：整机保修≥叁年。